DB37

山东省地方标准 DB37/T XXXXX—XXXX

山东省市场监督管理局   发布

医用空气加压氧舱使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南

目  次

前  言	III

引  言	IIIIII

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	1

4 基本要求	1

4.1 风险分级管控和隐患排查治理	1

4.2 落实主体责任	2

5 风险分级管控	2

5.1 风险点确定	2

5.2 危险源辨识分析	2

5.3 风险评价	3

5.4 风险控制措施	3

5.5 风险分级管控	3

6 隐患排查	4

6.1 隐患排查	4

6.2 隐患分类	4

6.3 排查类型、周期和组织级别	4

6.4 隐患治理

7 文件管理

8 持续改进

9 信息化管理

附　录　A （规范性附录） 分析记录表格

附　录　B （资料性附录）

附表一 医用空气加压氧舱安全检查表分析（SCL+LS）评价记录

附表二 医用空气加压氧舱设备类隐患专项排查治理清单

附  录  C  山东省医用空气加压氧舱突发事故应急处理预案指南

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准由山东省市场监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：山东省特种设备协会、山东省特检院、解放军第960医院、解放军第971医院、青岛大学附属医院、山东省千佛山医院、枣庄市立医院。

本标准主要起草人员：郭怀力、衣粟、贾德、王有存、边永辉、高光凯、王培嵩、万金娥、秦伟、王浙。

引  言

本标准依据医用空气加压氧舱相关法律、法规、部门规章、安全技术规范、规定及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》、《特种设备安全风险分级管控体系细则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《特种设备事故隐患排查治理体系细则》的要求，借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和医用空气加压氧舱安全风险管理技术经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省医用空气加压氧舱使用管理现状编制而成。

本标准制定的目的是规范和指导山东省医用空气加压氧舱使用单位开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，有效管控风险，杜绝或减少各种隐患，最大限度地减少医用空气加压氧舱安全事故。

医用空气加压氧舱使用安全风险分级管控和
事故隐患排查治理体系建设实施指南

- 1范围

本标准规定了山东省医用空气加压氧舱使用单位风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南的术语和定义、基本要求、风险分级管控、隐患排查治理、文件管理、持续改进等内容。

本标准适用于山东省医用空气加压氧舱使用单位开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作。

- 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG08-2017 特种设备使用管理规则

TSG24-2015 氧舱安全技术监察规程

GB/T12130-2005 医用空气加压氧舱

DB37/T2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883-2016 生产事故隐患排查治理体系通则

DB37/T3078-2017 特种设备安全风险分级管控体系细则

DB37/T3079-2017 特种设备事故隐患排查治理体系细则

- 3 术语与定义

DB37/T2882-2016、DB37/T2883-2016、DB37/T3078-2017、DB37/T3079-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

相关术语及定义参见以上文件：医用空气加压氧舱、氧舱使用管理单位、改造、修理、维护保养（维保）、氧舱检验机构、风险点、危险源、事故隐患等。

- 4基本要求

- 4.1风险分级管控和隐患排查治理

使用单位依据《特种设备安全风险分级管控体系细则》和本实施指南中安全风险分级管控标准及风险评价方法，进行氧舱的风险辨识、评价、确定风险等级，明确分级管控的责任部门、责任人，落实管控措施，形成风险分级管控清单。

使用单位根据风险管控清单，按照氧舱相关法律、法规、安全技术规范以及《特种设备事故隐患排查治理体系细则》的要求，制定隐患排查的标准，确定隐患排查的类型和周期等实施方案，定期进行隐患排查。

使用单位开展安全风险分级管控，是提高隐患治理科学性、针对性的前提条件；隐患排查治理是以风险管控措施为排查依据，是控制、降低风险的有效手段。两者相互促进、互为补充，实现有效控制风险、预防事故的目的。

- 4.2落实主体责任

使用单位是医用空气加压氧舱使用的安全责任主体，应在单位确定内设机构，组织实施氧舱风险分级管控和隐患排查治理，规定其职责、目标与任务；由单位(内设机构)氧舱安全管理委员会（小组）承担本单位氧舱风险分级管控和隐患排查治理工作。

医用空气加压氧舱使用单位负责氧舱使用的日常管理、风险防范、应急处置等，应当履行氧舱的运行、维护保养、修理、更新、改造、检验、安全技术评估等管理职责，检查确认在氧舱醒目位置标识的安全注意事项、检验标志以及使用标识、维护保养标识等，严格按照相关规范分别编配氧舱安全管理负责人及氧舱 安全管理人员。

根据生产安全事故责任追究制度的要求，按照《特种设备使用管理规则》等特种设备安全相关法律、法规、规章、规程的规定，确定使用单位主要负责人、单位安全管理负责人、氧舱安全管理负责人、氧舱安全管理员、氧舱工作人员等在风险分级管控和隐患排查治理中的职责。

- 5风险分级管控

- 5.1风险点确定

根据《特种设备安全风险分级管控体系细则》（DB37/T 3078-2017）中关于风险点的定义，使用单位的风险点即为单台氧舱及其相关的作业活动，风险点名称为（使用科室+氧舱）。按照《特种设备目录》，填写包含种类、类别、品种、型号、数量、位置等基本信息的《风险点登记台账-医用空气加压氧舱》，形式可参照附录A。

- 5.2危险源辨识分析

- 5.2.1危险源辨识

危险源辨识时，使用单位应当贯彻氧舱安全管理“三落实、三有证、一检验、一预案”和正确操作、精心维护的要求，按照《特种设备事故报告和调查处理导则》列出的事故特征，对该台氧舱及其作业过程中潜在危险、有害因素进行辨识，辨识范围应考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四个方面，其中：

人的因素应包括氧舱安全管理负责人、氧舱安全管理及维护人员等工作人员的持证上岗情况、安全培训、人员编配等；

物的因素应包括氧舱舱体、压力调节系统、呼吸气系统、电气系统、舱内环境调节系统、消防系统和安全附件与安全保护装置等；

环境因素应包括建筑物、构筑物的构造、使用强度、使用频率等设备环境以及温度、湿度等自然环境等；

管理因素应包括氧舱安全管理制度、岗位职责、操作规程、应急预案、安全技术档案等。

注：三落实：落实管理机构、落实责任人员、落实规章制度（以文件的形式明确）；三有证：氧舱有《特种设备使用登记证》、氧舱工作人员有《特种设备作业人员证》和《医用高压氧专业培训合格证》；一检验：氧舱依法进行监督检验、定期检验；一预案：落实《山东省医用空气加压氧舱突发事故应急处理预案指南》。

- 5.2.2危险源引发的事故特征及后果

依据《特种设备事故报告和调查处理导则》，氧舱相关的事故特征主要包括违规、爆燃、泄漏、变形、断裂、失控、故障、损伤、受困等；引发的后果可包括人身伤害、人员受困、财产损失、社会影响等。

- 5.2.3危险源辨识的方法

使用单位宜采用安全检查表法（SCL）进行危险源辨识。

由熟悉氧舱及其相关作业活动、氧舱维护保养项目、氧舱隐患排查内容等相关内容的氧舱安全管理负责人、氧舱安全管理员及维护人员、氧舱工作人员以及行业专家等人员组成辨识小组。

收集有关氧舱安全法律、法规、安全技术规范、规程、标准、制度、职责，以及围绕氧舱发生的事故、相关事故和突发事件资料等，作为编制安全检查表的依据。

以“可能导致的事故特征及后果”为线索，按照设备管理、氧舱的区域和结构对危险源（危害因素）进行分类划分，确定检查项目。针对每一检查项目，列出检查要求和标准，对照检查要求和标准逐项检查并确定不符合检查要求的情况和后果等，提出改进措施并编制《安全检查表分析（SCL+LS）评价记录》（格式可参考附表1），具体要求可参照《特种设备风险分级管控体系细则》（DB37/T 3078-2017）附表一、二。

- 5.3风险评价

- 5.3.1风险等级评价方法

危险源的风险等级是利用风险评价方法来进行判定，对于辨识出的危险源，氧舱使用单位进行风险评价时，应考虑人、设备和财产等三方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合实际，明确后果（事故）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则，进行风险评价，判定风险等级，并完善《安全检查表分析（SCL+LS）评价记录》。

具体可参照《特种设备风险分级管控体系细则》（DB37/T 3078-2017）“附表一：风险矩阵（LS）评价法”。

- 5.3.2风险等级确定原则

单台氧舱风险等级是以该台氧舱的全部危险源中辨识结果最高的等级确定。风险等级按照从高到低分为5级：1、2、3、4、5。其中，1级为最高风险，5级为最低风险。

以下情形的危险源，其风险等级直接判定为1级。

- 超过氧舱的规定参数范围使用的；

- 缺少安全附件和安全装置或装置失灵而继续使用的；

- 未经检验检测或经检验检测判定为不合格而继续使用的；

- 氧舱制造厂家未取得生产资质而非法生产的；

- 超过设计使用年限未经重新评估的；

- 发生氧舱设备事故和自然灾害未经检验的；

- 负有安全生产监督管理职责的部门认定为重大危险源的。

- 5.4风险控制措施

制定管控措施：在前期危险源辨识的基础上进行风险分析，针对可能存在的不同风险，制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。包括：设备技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施等。

- 5.5风险分级管控

- 5.5.1风险分级管控实施

使用单位根据确定的评价方法与风险判定准则对单台氧舱进行风险评价分级后，按照附录A《风险等级对照表》规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示，并对该台氧舱实施分级管控。

风险辨识和评价后，在《安全检查表分析（SCL+LS）评价记录》的基础上，增加“管控层级”、“责任人”后，形成《风险分级管控清单》，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训，实现信息有效传递。

- 5.5.2重大风险氧舱确定原则

根据氧舱使用管理的特点，除5.3.2中危险源已被判为1级的氧舱外，属于以下情形之一的，直接判定为重大风险氧舱，用红色标识，严格管控；

- 未按规定建立氧舱安全管理制度；

- 未按规定要求编配医、护、技人员；

- 未按操作规程进行操作的；

- 未按规定进行应急预案演练的。

- 5.5.3风险告知

5.5.3.1使用单位应结合风险评价的结果，将制定的风险控制措施告知内部员工或维保单位，并进行风险分析结果记录和管控措施的培训，使其掌握本岗位所涉及的风险点和危险源，包含氧舱的风险等级、危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息。

5.5.3.2使用单位应在氧舱、机房、供氧室等重要位置设置醒目的警示标志（闲人免进、严禁烟火等）。

- 6隐患排查和治理

- 6.1隐患排查

开展隐患排查治理是氧舱使用单位对风险管控进行的有效措施，是氧舱安全管理和风险管控的重要内容，使用单位应组织氧舱安全管理负责人、氧舱安全管理及维护人员、氧舱工作人员对氧舱风险分级管控措施的落实情况进行确认、排查并记录。

- 6.2隐患分类

- 6.2.1氧舱设施类隐患

氧舱设施类隐患包括设备、环境、操作等方面存在的不符合特种设备安全技术规范、标准、相关规程、制度等要求的问题或缺陷，设备因使用年限的增加而造成元器件、电气线路老化带来的隐患，排查类型清单参见附表2《氧舱设备类隐患专项排查治理清单》。

- 6.2.2基础管理类隐患

基础管理类隐患是指氧舱使用单位安全管理制度及日常操作等方面存在的缺陷，排查类型清单参见附表3《基础管理类隐患专项排查清单》。

- 6.3排查类型、周期和组织级别

排查类型主要包括日常排查、专项排查。当氧舱使用单位自身技术力量不足时，应当选择有相关资质或能力的单位和人员来协助其进行隐患排查。

具体排查的内容和要求可参考附表2《氧舱使用设施类隐患专项排查清单》、附表3《基础管理类隐患排查清单》。

- 6.3.1日常排查

指氧舱使用单位每日对在用氧舱的使用情况进行检查的过程，可由氧舱工作人员配合进行日常排查。在日常排查时，发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并按照规定程序向氧舱安全管理负责人和主要负责人报告。排查人员：氧舱安全管理及维护人员或经过使用单位专业培训的人员；排查周期：每日；组织级别：氧舱安全管理负责人。

- 6.3.2专项排查

指氧舱使用单位根据单位实际情况开展的专项隐患排查工作，可以分为定期排查、投诉排查、重点时段排查和事故类比排查等。

定期排查是指使用单位结合氧舱维保周期和检验周期以及单位实际情况，定期开展的隐患排查工作。使用单位可以结合维保单位维保和检验单位检验过程，由氧舱安全管理员同步开展定期排查。当使用单位自身能力不足时，可以聘请专业机构或人员来协助进行专项排查工作。排查周期：氧舱维保周期和检验周期以及单位实际情况；组织级别：氧舱安全管理负责人负责。

投诉排查是指使用单位收到进舱人员以及其他相关人员对氧舱的投诉后开展的隐患排查工作。排查周期：随机；组织级别：氧舱安全管理负责人。

重点时段排查主要是指政府重大活动或法定节假日前对氧舱安全状况、安全管理情况、应急预案情况等进行检查，特别对各级管理人员、维保人员的值班安排和安全措施、应急预案的落实情况等进行重点检查。排查周期：政府重大活动或法定节假日前；组织级别：由单位主要负责人参与。

事故类比排查是对使用单位内部发生事故或故障、同类使用单位发生氧舱事故后进行的举一反三的安全检查。排查周期：随机；组织级别：由单位主要负责人参与。

- 6.4隐患治理

隐患治理流程包括下发隐患整改通知（或填制隐患排查治理台账）、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节，实现闭环管理。

- 6.4.1一般隐患治理

氧舱一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

由氧舱安全管理及维护员或氧舱安全管理负责人等工作人员发现隐患后，由维护保养人员或有相应资质的单位立即进行整改。整改情况要经氧舱安全管理负责人确认；难以立即排除的应及时进行分析、上报、制定整改措施并限期整改。

- 6.4.2重大隐患治理

氧舱重大事故隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要停舱整改排除的隐患。

对于重大事故隐患，应当由单位安全管理负责人组织全体人员及时评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容上报并解决。

根据评估报告书，氧舱使用单位安全管理负责人应组织制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：

(1)治理的目标和任务；

(2)采取的方法和措施；

(3)治理的费用和物资；

(4)负责治理的机构和人员；

(5)治理的时限和要求；

(6)防止整改期间发生事故的安全措施（含应急措施）。

对于重大事故隐患的整改结果，由氧舱安全管理负责人组织有关人员对隐患治理情况进行验收，并填制《重大隐患排查治理台账》（格式可参考“附录4”）。

- 7文件管理

氧舱使用单位应完整保存体现风险管控和隐患排查治理过程的记录资料，并分类建档管理。

至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表、风险分级管控清单、隐患排查治理制度、隐患排查项目清单、隐患排查治理台账等内容；涉及重大风险、重大事故隐患时，其辨识、评价、整改过程记录，风险控制措施及其实施、改进记录和验收记录等，应单独建档管理。

- 8持续改进

氧舱使用单位每年至少对氧舱风险分级管控体系和隐患排查治理体系进行一次系统性评估或更新。使用单位应当根据非常规操作、新安装的氧舱等适时开展危险源辨识和风险评价。根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：

法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；

单位组织机构（主要负责人、氧舱安全管理负责人、氧舱安全管理及维护人员）及安全管理机制发生变化；

发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；

补充辨识出新的危险源、风险点；

风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整；

重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

- 9信息化管理

氧舱使用单位应根据安全生产信息化管理的要求，利用网络技术（质控软件等），建立双重预防体系建设运行管理信息系统，并与当地安监部门相关监管信息系统相对接。

- 附录A
（资料性附录）
 分析记录表格

- 风险点登记台账--医用空气加压氧舱

| 序号 | 风险点名称 | 种类 | 类别 | 品种 | 型号 | 位号/所在部位 | 是否为公众聚集场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压氧科氧舱 | 压力容器 | 氧舱 | 医用空气加压氧舱 | 3舱7门式 | 高压氧科 | 是 | - |
| 2 | 康复科氧舱 | 压力容器 | 氧舱 | 医用空气加压氧舱 | 2舱4门式 | 康复楼1楼 | 是 | - |

（记录受控号）单位：                                                                    №：

填表人：              日期：                                       审核人：            日期：

- 填表说明：

- 1、风险点名称：以“科室+氧舱“形式填写；

- 2、种类、类别、品种，按《特种设备目录》要求填写；

| - 附录B （资料性附录） 安全风险分级管控公告栏（举例） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点 | 重大危险源 | 可能导致的事故特征及后果 | 危险源等级 | 控制措施 | 管控层级 | 责任人 | 责任部门 | 应急报警电话 |
| 1 | 医用空气加压氧舱 | 测氧仪不能正常工作 | 测氧仪不能及时反应舱内氧浓度的情况，造成氧浓度超标 | 1 | 日常排查 | 科室级 | 张× | 设备科 高压氧科 | 报警求助：110； 火警：119； 医疗救护：120； 急诊电话：×××； 应急电话：×××； （设备科或器械科）：××××； 安全处（保卫科）：××××。 |
| 2 | 医用空气加压氧舱 | 应急卸压装置故障 | 开启不灵活、漏气 | 1 | 日常排查 | 科室级 | 李× | 设备科 高压氧科 |  |
| 3 | 医用空气加压氧舱 | 观察窗超期老化 | 银纹、爆裂（舱内突然卸压） | 1 | 每周维护检查 | 科室级 | 王× | 设备科 高压氧科 |  |
| 4 | 医用空气加压氧舱 | 灭火器失压或超期 | 无法使用 | 1 | 每月检查 | 医院级 | 邵× | 保卫科 高压氧科 |  |

附  录  c
（资料性附录）

医用空气加压氧舱安全检查表分析（SCL+LS）评价记录

| 序号 | 检查 项目 | 危险源（危害因素） | 可能导致的事故特征及后果 | 控制措施 | L | S | R | 评价级别 | 管控级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上岗人员培训和配置情况 | 工作人员未经培训，无上岗证； 未按规定开展全员安全培训 | 违规 | 落实氧舱安全管理与培训制度 |  |  |  | 1级 | 红 |  |
|  |  | 未按规定编配工程维护人员 | 违规 | 落实岗位责任制 |  |  |  | 1级 | 红 |  |
|  |  | 未按规定编配护理人员 | 违规 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未按规定编配医生 | 违规 |  |  |  |  | 1级 | 红 |  |
| 2 | 安全管理制度与操作规程 | 未建立健全安全管理制度与操作规程并上墙 | 违规 | 建立健全安全管理制度与操作规程并上墙 |  |  |  | 1级 | 红 |  |
| 3 | 事故应急预案 及演练 | 未成立事故应急救援组织；未建立健全事故应急预案；未按规定开展应急救援演练并保存记录。 | 违规 | 根据《山东省医用空气加压氧舱突发事故应急处理预案指南》完善相关措施及资料 |  |  |  | 1级 | 红 |  |
| 4 | 氧舱设备布置 | 未按照《氧舱安全技术监察规程》要求布置 | 违规 | 停舱整改 |  |  |  | 1级 | 红 |  |
| 5 | 设备使用登记 | 氧舱及配套压力容器未向当地市场监督管理部门申办使用登记。 | 违规 | 按规范申请登记 |  |  |  | 1级 | 红 |  |
| 6 | 安全技术档案 | 未按规定逐台建立健全安全技术档案； | 违规 | 按规定建立健全安全技术档案 | 2 | 2 | 4 | 1级 | 红 |  |
| 7 | 年度与定期排查 | 未按规定进行年度与定期排查工作。 | 违规 | 落实年度与定期排查制度 | 3 | 4 | 12 | 1级 | 红 |  |
| 8 | 维保管理 | 未按规定的周期进行维护保养工作并做好记录。 | 违规 | 落实维护保养制度 | 3 | 5 | 15 | 2级 | 橙 |  |
| 9 | 舱体 | 舱体、观察（照明、摄像）窗等有机玻璃材料有明显划伤和目视可见银纹等缺陷。 | 泄漏、爆裂 | 立即更换 | 3 | 4 | 12 | 3级 | 黄 |  |
|  |  | 舱内的阻燃及抗静电材料无产品质量证明文件。 | 爆燃 | 进舱前排查 | 3 | 3 | 9 | 3级 | 黄 |  |
|  |  | 舱门、递物筒、通风换气扇密封圈老化、变形。 | 泄漏 | 立即更换 | 2 | 1 | 2 | 5级 | 蓝 |  |
|  |  | 舱内呼吸气体浓度测定装置采集口不畅通、未设置相应的保护，采集管路与传感器连接不可靠。 | 存在严重安全隐患 | 立即整改 | 5 | 5 | 20 | 2级 | 橙 |  |
|  |  | 治疗舱的人均舱容、额定进舱人数未满足《氧规》要求： | 违规 | 进舱前严格控制进舱人数 | 4 | 2 | 8 | 1级 | 红 |  |
|  |  | 舱室的气密性未满足国标要求，多人舱应急卸压时间＞2.5分钟，过渡舱应急升、降压速率不在0.008MPa/min-0.03MPa/min范围内。 | 故障、泄漏 | 结合应急演练及定期排查 | 4 | 2 | 8 | 1级 | 红 |  |
|  |  | 氧舱内外无“严禁烟火”等警示标记 | 违规 存在安全隐患 | 立即整改 | 4 | 4 | 16 | 2级 | 橙 |  |
| 10 | 压力调节系统与呼吸气系统 | 应急排放装置未在明显位置标注开关方向和警示标志，操作不灵敏不可靠 | 存在严重安全隐患 | 立即整改 | 4 | 4 | 16 | 4级 | 蓝 |  |
|  |  | 减压管、应急排放管、排污管道不畅通，连接不牢固，阀门开关不灵。 | 泄漏、爆裂、变形 | 及时排除 | 3 | 3 | 9 | 3级 | 黄 |  |
|  |  | 压力调节系统压力介质质量未达到《氧舱安全技术监察规程》表3-1要求。 | 进舱空气质量不合格 | 安装压力介质质量检测仪、日常检查 | 4 | 2 | 8 | 1级 | 红 |  |
|  |  | 呼吸气系统所提供的呼吸气体不满足额定进舱人员在舱内吸气时所需要最大用量和流量的要求，气体组成（高浓度氧、二氧化碳混合氧、氦氧）、氧浓度（80%以上）、湿度（55-65%）等不符合相关医疗卫生规范或相关标准的要求。 | 呼吸气质量不合格 | 安装呼吸气配气装置和加湿装置 | 4 | 3 | 12 | 1级 | 红 |  |
|  |  | 舱内呼吸装置（含急救吸氧装置）故障、吸排气不灵活。 | 泄漏、氧浓度升高 | 及时排除 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 蓝 |  |
|  |  | 各控制阀门操作不灵 | 泄漏、供氧不足 | 及时排除 | 3 | 3 | 9 | 3级 | 黄 |  |
|  |  | 呼吸气系统有油污污染。 | 有爆燃可能 | 及时清除 | 4 | 5 | 20 | 1级 | 红 |  |
|  |  | 气体过滤材料未定期清洗更换。 | 空气质量不合格 | 及时更换 | 5 | 3 | 15 | 2级 | 橙 |  |
|  |  | 氧气瓶超过检验有效期 | 存在严重安全隐患 | 立即检验 | 5 | 5 | 25 | 1级 | 红 |  |
| 11 | 电气系统 | 电气元器件和电线（缆）的有关质量证明文件不符合要求，未做好隐蔽性和安全防护，在氧舱工作条件下，产生过载和电火花现象 | 违规，存在安全隐患、爆燃 | 立即整改，交换验收时查看资料，年检时应进行检查、评估、测试 | 4 | 5 | 20 | 1级 | 红 |  |
|  |  | 视频监控装置设置在氧舱内部，并且未与舱内有效隔绝和密封 | 违规 | 停舱整改 | 3 | 3 | 9 | 3级 | 黄 |  |
|  |  | 通讯对讲装置不具备不间断双工对讲通讯功能在舱内设置开关或使用无线通讯对讲装置 | 违规 | 停舱整改 | 3 | 3 | 9 | 3级 | 黄 |  |
|  |  | 控制台应急呼叫装置无声光报警信号，报警信号不能由舱外工作人员手动解除 | 违规 | 停舱整改 | 3 | 3 | 9 | 3级 | 黄 |  |
|  |  | 金属材料舱体的氧舱没有在舱外设置隔离变压装置、电流过载保护装置 | 违规 | 停舱整改 | 3 | 3 | 9 | 3级 | 黄 |  |
|  |  | 照明装置设计没有采用舱外冷光源照明 | 高温、有机玻璃老化 | 立即更换冷光源 | 2 | 2 | 4 | 5级 | 蓝 |  |
|  |  | 照明装置没有与舱内有效隔绝和密封 | 泄露 电火花 爆燃 | 停舱整改 | 3 | 3 | 9 | 3级 | 黄 |  |
|  |  | 进舱电压超过24V，氧舱应急照明装置没有过载保护功能或不能在供电中断时自动启动 | 违规 | 停舱整改 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 蓝 |  |
| 12 | 舱内环境调节系统 | 舱内环境调节系统的空气调节、温湿度不满足氧舱工作条件和相关医疗卫生规范的要求（温度：18-26℃；湿度：40-60%）。 | 温度、湿度不达标，环境不舒适 | 舱内安装环境湿化装置，空调及时维护，随时检测温湿度标准 | 3 | 3 | 9 | 3级 | 黄 |  |
|  |  | 舱内环境调节系统的驱动、控制以及加热、制冷（蒸发器除外）等装置没有设置在舱外，没有配置电流过载保护装置，采用无线遥控装置 | 违规 | 停舱整改 | 3 | 3 | 9 | 3级 | 黄 |  |
| 13 | 消防系统 | 水喷淋消防系统未在每个舱室和舱内、外部均设置独立的水喷淋装置和控制阀门 | 违规 | 停舱整改 | 4 | 4 | 16 | 2级 | 橙 |  |
|  |  | 水喷淋系统启动响应时间＞3s、喷水强度≤50L/（㎡·min），向各舱室供水时间≤1min，定期更换消防水 | 存在较严重安全隐患 | 停舱整改 | 4 | 5 | 20 | 1级 | 红 |  |
|  |  | 水喷淋消防系统的启动气源（启动压力）、储水罐、管道未连接开通或未处于工作状态，压力＜0.6MPa | 违规 | 停舱整改 | 4 | 5 | 20 | 1级 | 红 |  |
|  |  | 舱外灭火器、消防栓不符合相关规定 | 无法使用 | 及时维修、更换 | 4 | 5 | 20 | 1级 | 红 |  |
| 14 | 安全附件与安全保护装置及仪表、测氧仪性能、氧电极有效期等 | 呼吸气体测定、记录装置的精度、测量范围、报警功能、氧电极的种类、有效期不符合相关规定。 | 存在严重安全隐患 | 即使维护、更换 | 3 | 4 | 12 | 3级 | 黄 |  |
|  |  | 氧舱与安全阀之间设置截止阀 | 违规 | 停舱整改 | 4 | 4 | 16 | 4级 | 蓝 |  |
|  |  | 采用电、气压、液压等驱动的快开门式舱门，设置的安全保护联锁装置当舱内有压力时不能自动切断驱动系统动力源 | 违规 | 立即排除 | 4 | 4 | 16 | 4级 | 蓝 |  |
|  |  | 安全阀、压力表不能正常工作或不在校验、检定有效期内。最高允许工作压力标识不准确 | 存在严重安全隐患 | 及时更换 | 4 | 5 | 20 | 1级 | 红 |  |
|  |  | 快开门式结构舱门、递物筒安全保护联锁装置，其锁定和复位压力不符合国标要求 | 违规 | 及时排除 | 5 | 4 | 20 | 1级 | 红 |  |
|  |  | 舱体接地装置连接不可靠，接地电阻值大于4Ω | 存在严重安全隐患 | 定期检验 | 3 | 4 | 12 | 3级 | 黄 |  |
| 15 | 配套压力容器及仪表 | 配套压力容器及其安全附件（包括仪表）未在校验有效期内，未按照《固定式压力容器安全技术监察规程》、《氧舱安全技术监察规程》中的相关规定，进行年度检查、定期检验。 | 违规、存在较严重安全隐患 | 每月维护保养 年度检查、定期检验 | 4 | 4 | 16 | 2级 | 橙 |  |

附  录  D
（资料性附录）

医用空气加压氧舱设备类隐患专项排查治理清单

| 序号 | 检查 项目 | 危险源（危害因素） | 控制措施 | 评价级别 | 管控级别 | 日常排查 | 定期排查 | 专项排查 | 重点时段隐患排查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 维保人员/每日 | 安全管理员/每月 | 安全管理员和维护保养人员/半年 | 安全管理员、维护保养人员和工作人员/随机 |  |
| 1 | 舱体 | 舱体、观察（照明、摄像）窗等有机玻璃材料有明显划伤和目视可见银纹等缺陷。 | 日常排查 | 3级 | 黄 | √ |  |  | √ |  |
|  |  | 舱内的阻燃及抗静电材料无产品质量证明文件。 | 进舱前检验 | 3级 | 黄 | √ |  |  | √ |  |
|  |  | 舱门、递物筒、通风换气扇密封圈老化、变形。 | 每月维保 | 5级 | 蓝 |  | √ |  | √ |  |
|  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

- 附录E

资料性附录

山东省医用空气加压氧舱突发事故应急处理预案指南

1.总则

1.1 编制目的

为了规范医用空气加压氧舱（以下统称氧舱）突发事故应急预案的编制工作，提升氧舱使用单位应对氧舱突发事故的处理能力，及时控制和消除事故的危害，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失，维护人民生命安全和社会稳定，特制定本指南。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备事故报告和调查处理规定》、TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》、GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》、GB/T 29639-2013《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、GB/T 23694-2013《风险管理术语》、GB/T 24353-2009《风险管理原则与实施指南》等法律、法规、标准及有关规定，吸取医用空气加压氧舱多起事故的教训，制定本指南。

1.3 适用范围

本指南适用于指导氧舱事故专项应急救援预案，也适用于使用单位工作人员处理应急情况时借鉴和参考。

1.4 工作原则

坚持以人为本、实行分级管理、依法规范、预防为主的工作原则

2. 机构组成、职责、预案

2.1应急救援组织机构（院红头文件下发各科室，以便贯彻落实）

应急救援领导小组（办公室设在院应急办）由院领导、相关职能科室负责人、医疗、护理、专家等人员组成，设组长、副组长，其中组长应由单位的主要责任人（或法人指定授权人）担任。下设应急救援小组，每组4-5人（疏散保卫组、应急处理组、事故分析调查组、善后工作组）。制定岗位职责要有明确分工、职责清晰的书面资料，制定切实可行的应急预案，并定期开展演练。发生紧急事件时，应急救援小组在组长的领导下，有序开展应急救援。应急救援组织机构见图1。

应急救援领导小组

疏散保卫组

事故分析调查组

善后工作组

应急救援组

图1  应急救援组织机构

2.2应建立预防与预警机制

包括预防机制、预警分级、应急响应分级、响应程序、应急处置程序等

3.事故确认、分析和救援程序及事故外部报告程序（如图2所示）

3.1事故确认的内容包括：事故地点、人员伤亡、影响范围、事故类型等技术要求；

3.2事故分析的内容包括：根据相关管理技术知识与经验，对事故发生的原因、事故现状及发展趋势，做出综合分析与评判，明确应急启动的条件、责任人和岗位等。

事故发生

氧舱负责人

现场工作人员

应急救援

领导小组

决定报上级部门

请求外部救援力量支援

启动应急救援预案

应急救援措施

图2  事故确定、分析和救援程序

3.3事故内部报告程序

事故发生后，氧舱负责人或现场工作人员迅速预判事故的危害程度、影响范围、事故类型，同时立即报告应急救援领导小组，领导小组相关负责人员根据报告的信息结合设备使用情况、安全运行状况、自然环境等情况进行初判和评估确认，做出应急反应。第一，确认现场应急救援程序进一步实施；第二，根据设备实际情况和现场的人力、物力、资源情况采取下一步应急救援措施；第三，根据事故的范围、损失情况及发展状况上报应急救援领导小组；第四，应急救援领导小组根据报告情况决定是否进一步实施事故应急救援预案，并决定是否要求外部救援力量的支援，同时上报上级部门。

3.4事故外部报告程序

事故确认后，在自身启动应急救援预案的同时，应按国家有关规定，及时、如实地向特种设备安全监督管理部门、负有医院安全监督管理职责的部门和相应的应急指挥中心有关部门报告。事故外部报告程序如图3所示。

氧舱事故应急救援领导小组

医院安全监管部门

部门理

特种设备安全监管部门

综合应急预案启动，外部救援

图3  事故外部报告程序

应急救援领导小组接到报警后，在做好专项应急救援预案启动的同时，应按《氧舱安全技术监察规程》、《安全生产法》、《特种设备法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》等有关法规，把事故发生的时间、地点、现状、伤亡数量、损失情况及危险扩大趋势，是否需要外部救援等情况及时上报地市特种设备安全监督管理部门、当地应急救援中心，必要时启动地市综合应急救援预案，共同抢险和应急救援，把损失降到最低。

4应急处置措施

当舱内发生火灾意外事故时，工作人员应沉着果断做出以下处理：

4.1舱外人员的操作：（附氧舱火情应急预案流程图，图4）

(1) 迅速打开舱内消防水喷淋系统灭火。（如火情很小可使用舱内清水灭火器及湿布将火扑灭。）

(2) 打开应急减压阀及所有减压阀，以最快速度减至常压。

(3) 同时迅速关闭供氧阀，关闭总电源。安抚舱内人员，指导舱内灭火及自救。

(4) 根据舱内情况开、关供气阀，防止舱内人员窒息或有害气体中毒。

(5) 尽快打开舱门，迅速救出病人，就地实施抢救。

(6) 立即报告应急救援领导小组。

(7) 组织抢救，切断事故发生的链条，疏散病陪人，保护现场，做好善后工作。

(8) 以上规则应定期（至少每6个月1次）进行演练并纪录。

注：事故发生时本科相关人员各司其职，如有可能以上几项同时进行。

医用空气加压氧舱火情应急预案流程图

发现火情

迅速打开舱内水喷淋系统

打开紧急减压阀及所有减压装置，以最快速度减至常压

迅速关闭供氧阀、总电源，安抚舱内人员，指导舱内人员自救

立即报告应急救援领导小组

根据舱内情况开、关供气阀，防止人员窒息或有害气体中毒

尽快打开舱门，迅速救出病人，就地抢救

安排各应急救援小组参加救援

切断事故发生的链条，疏散病陪人，保护现场

组织抢救（转运）病人，记录相关抢救措施，查明事故原因，做好善后工作

图4

4.2舱内人员的操作

- 舱内发现烟火，立即用舱内清水灭火器或湿布扑灭明火，并向舱外报警。

- 停止吸氧，改吸空气，舱内外紧密配合，迅速打开舱内应急减压阀减压。

- 舱内人员一定要冷静处理，不要挤在舱门口，避免开门时受阻或受伤。

5 根据需求制定各项措施

- 制定舱内误带入易燃易爆物品处理措施并上墙

- 制定氧舱相关附属设备如储气罐、消防水罐、油水分离器、空气过滤器、供气截止阀、供气仪表、供气管路、储氧罐、供氧管路、氧气减压阀、供氧截止阀等发生紧急情况的处理措施并上墙

- 制定医用空气加压氧舱操作规程并上墙

- 制定机房发生火情处理措施并上墙

- 制定舱内病人突发急症的处理措施并上墙

6  应急预案演练

- 应急预案演练的计划、组织实施要求（以院红头文件下发到各科室，以便落实执行）。

- 检验应急预案的合理性、有效性和缺陷的评估。

- 演练至少6个月进行一次。

- 根据演练后实际情况，提出对预案进行改进的要求。

- 演练结束后保留文字、照片、视频记录。

附  录  F
（资料性附录）

- 重大隐患排查治理台账

单位：

| 序号 | 排查 时间 | 排查岗位 及人员 | 隐患内容 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整 改 责任人 | 整改 期限 | 验收时间及结果 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019-5-2 | 安全管理员、维保人员 | 舱内外消防器材未符合相关规定，未在有效期内 | 未定期排查、更换 | 立即更换 | 安全管理员、维保人员 | 立即整改 | 2019-5-2 整改完成 | 安全管理负责人 |
| 2 | 2019-6-15 | 安全管理负责人 | 未成立事故应急救援组织 | 未按照《山东省医用空气加压氧舱突发事故应急处理预案指南》完善相关措施及资料 | 立即建立、健全 | 安全管理负责人 | 立即整改 | 2019-6-15整改完成 | 质控检查组 |
| 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |